**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

wyłączonego ze stosowania ustawy

1. Zamawiający: **Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku, ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok.**
2. **Opis przedmiotu zamówienia**:

* fabrycznie nowa instalacja
* układ pomiarowy złożony z masowego (Coriollisa) czujnika objętości DN80 z jednoczesnym pomiarem przepływu, gęstości, temperatury z wyświetlaczem elektronicznym i funkcją liczydła głównego i sumującego
* przeziernik zamontowany na dopływie cieczy przed czujnikiem objętości
* zawór odcinający (ręczny) na dopływie cieczy umożlwiający podłączenie węża wyposażonego w końcówkę DIN 11851
* zawór odcinający (ręczny) na wypływie cieczy umożlwiający podłączenie węża wyposażonego w końcówkę DIN 11851
* krócieć wraz z manometrem kontrolnym
* 2 złącza dodatkowe umożliwiające z jednej strony podłączenie do zaworu odcinającego w przedmiotowej instalacji z drugiej strony umożliwiający podłączenie węża strażackiego o średnicy 52
* 2 redukcje strażackie z 52 na 75
* stelaż transportowy, na którym będzie zamocowana instalacja, wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w 4 koła jezdne (w tym 2 skrętne, wyposażone w hamulce) oraz uchwyty umożliwiające przenoszenie.
* kabel zasilający na bębnie transportowym 25 mb
* dwa węże giętkie zbrojone do wody o średnicy DN50 zakończone złączami umożliwiającymi podpięcie do przedmiotowej instalacji (DIN 11851) o długości 5 metrów
* zasilanie 230 V AC
* instalacja i wyposażenie dodatkowe powinno spełniać warunki bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem (praca w atmosferze wybuchowej klasa 0)
* *instalacja powinna być wyposażona w elektroniczny zadajnik dawek cieczy oraz strumienia cieczy - realizowany np. poprzez zawór regulacyjny oraz komputer przepływu (zaprogramowana dawka nie powinna różnić się od wskazań czujnika objętości o więcej niż 1%, a zaprogramowany strumień nie więcej niż 5 % )*

*Wymagania metrologiczne:*

* działka elementarna liczydła objętości przynajmniej 0,01dm3
* maksymalny strumień objętości: 150dm3/min ≤ Qmax ≤ 3000 dm3/min
* maksymalny błąd pomiaru strumienia objętości: ± 0,15 % wartości wskazanej
* zakres pomiaru gęstości cieczy: co najmniej od 0,7 do 1,3 g/cm3
* zakres zmian temperatur cieczy i otoczenia: od – 20oC do 35oC

*Inne wymagania:*

* instrukcja i menu obsługi w języku polskim,
* gwarancja minimum 2 lata,
* przeszkolenie z obsługi przynajmniej 3 pracowników OUM Białystok w dniu dostawy w siedzibie urzędu w Białymstoku ul. Kopernika 89
* dokumentacja metrologiczna potwierdzająca właściwości metrologiczne czujnika objętości
* certyfikaty potwierdzające, że czujnik objętości i wyposażenie dodatkowe są przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

1. Termin realizacji zamówienia: **bezwzględnie** **do dnia 20 grudnia 2020 r.**
2. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: **Marcin Gwoździej, tel. 501 201 661.**
3. Kryteria wyboru ofert: **cena.**
4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych  
   dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)\*:

**do oferty należy dołączyć wydruk z KRS lub CEiDG.**

**Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na FORMULARZU OFERTOWYM winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Dostawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona – stosowne pełnomocnictwo winne być załączone do oferty.**

1. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści\*: **w załączeniu** **do zaproszenia do złożenia oferty – załącznik nr 2.**
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia\*: **nie dotyczy.**
3. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy)\*:okres gwarancji **nie krótszy niż 24 miesiące.**
4. Sposób zapłaty: **przelew płatny w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury**. Faktura może być wystawiona po dokonaniu odbioru towaru zakończonego sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego w obecności przedstawiciela dostawcy.
5. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy przedstawić na załączonym formularzu ofertowym i **przesłać drogą elektroniczną na adres: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl** lub dostarczyć do siedziby urzędu - ul. M. Kopernika 89, 15-396 Białystok.

1. Miejsce i termin złożenia ofert:

**Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku do dnia 15.10.2020 r**. (decyduje data wpływu do Urzędu).

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. Z ważnych powodów Zamawiający może zmienić zaproszenie do złożenia oferty w tym zmienić warunki zamówienia.**

Załączniki 3

Zał.1 - formularz ofertowy

Zał.2 - projekt umowy

Zał.3 - protokół zdawczo-odbiorczy

....................................................

data, pieczęć i podpis kierownika

komórki zaopatrującej