Białystok, dnia 25 sierpnia 2020 r.

RAG.26.6.2020

**Wykonawcy postępowania na**

**„Zakup 2 szt. komparatorów masy:**

**-komparator masy o obciążeniu max. 110 g, dokładność odczytu 0,001 mg**

**-komparator masy o obciążeniu max. 2,3 kg , dokładność odczytu 0,01 mg”**

DOTYCZY: wyjaśnienia do treści Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu nr 4/2020/Z z 20.08.2020 r. na „Zakup 2 szt. komparatorów masy:

-komparator masy o obciążeniu max. 110 g, dokładność odczytu 0,001 mg

-komparator masy o obciążeniu max. 2,3 kg , dokładność odczytu 0,01 mg”

Dot. komparatora masy o obciążeniu max. 2,3 kg , dokładność odczytu 0,01 mg

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający zaakceptuje komparator o działce odczytowej 0,01 mg i obciążeniu maksymalnym 1110g?”

Odpowiedź na email z dnia 24.08.2020:

Wniosku nie uznano.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty, zakres sprawdzanych wzorców masy, to: 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg. W związku z powyższym zaproponowany komparator masy nie jest w stanie sprawdzić wzorca masy 2 kg i nie spełniałby wymagań zamawiającego.